職能單元代碼	SMS4R0520
職能單元名稱	應用光譜分析技巧【註1】
領域類別	科學、技術、工程、數學/數學及科學
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	建立客戶需求和安排分析日期 / 和客戶或樣品提供者聯絡以決定客戶需求和樣品歷史 / 記錄樣品說明跟規格和紀錄比較，並報告差異 / 標示非慣用的樣品和可能的需求，與企業的流程做區別 / 對任何提議的變化，向主管尋求建議，並將所有改變進行建檔 / 使用企業流程安排分析日期 / 準備樣品【註2】和標準 / 取得實驗室代表性分析樣品 / 依據測試【註3】規定準備樣品 / 準備被分析樣品的確效檢查 / 架設並使儀器最優化 / 依照企業流程執行使用前安全檢查 / 依照企業流程啟動與調整儀器 / 將儀器上的參數最優化，以配合樣品及測試規定 / 檢查儀器校正的狀況，並使用指定的標準和流程【註4】執行校正 / 執行分析 / 為標準品、確效檢查和樣品進行測量分析物的反應 / 執行充份的測量，以得到可信賴的數據 / 依規定復歸待機或關機狀態的儀器 / 處理及分析數據 / 確認數據是有效測量的結果 / 執行規定的計算，並確認結果和標準或估計及期望一致 / 用適當的準確度、精密度、不確定性和單位記錄結果 / 分析數據和/或結果的趨勢，把超出規格或非典型結果及時向適當人員報告 / 解決這些導致了非典型的數據或結果的分析過程或設備問題 / 維持安全的工作環境 / 確定與樣品處理，製備和分析方法相關的風險、危害【註5】【註6】、安全設備和控制措施 / 使用個人防護裝備，以及規定的安全程序來測試方法和材料 / 減少垃圾的產生及環境影響 / 確定安全的丟棄實驗室垃圾 / 依據企業流程清潔、維護及儲存器材和消耗品 / 整理實驗室紀錄 / 將核可的數據和結果輸入實驗室資訊管理系統(LIMS) / 依據企業流程整理實驗室紀錄 / 維持樣品和文件的安全、整體性和可追溯性 / 和適當的人員溝通結果
職能內涵 / (K=knowledge知識)	跟儀器操作和測試有關的光譜分析原理和觀念 / 化學結構和電磁輻射吸收的關係 / 處理不穩定或有害化學品和樣品和/生物材料的易碎/不穩定的性質 / 樣品準備程序 / 使用光譜學執行定量或定性分析 / 儀器主要零件的功能 / 修改和/或最優化工具變數，如波長、狹縫寬度、燃燒器的位置和燈電壓的光譜效果 / 基本程序和設備故障排除技巧 / 準備和使用校準圖和/或標準品 / 算出適當的準確度、精密度、不確定性和單位之結果的計算步驟 / 企業和/或法律的可追溯性規定 / 基本的設備維護流程 / 相關的健康、安全，以及環境規定
職能內涵 / (S=skills技能)	正確的解釋客戶要求、測試方法和流程 / 依照企業流程安全地架設及關掉儀器 / 檢查儀器的校正和合格的狀態 / 指出並計算不確定性的可能來源 / 適當的準備標準品和樣品 / 選擇與最優化程序和設備的設置，以適應樣品/測試要求，如選擇最大波長值的和燃燒器的位置 / 操作設備，以獲得有效和可靠的數據 / 為非慣用的樣品在流程上做許可的調整 / 識別非典型之資料/結果 / 解決常見的分析流程和設備問題【註7】 / 應用理論知識來分析數據，並做相關的結論 / 記錄和報告數據 /結果 / 維持樣品和文件的安全、整體性，以及可追溯性 / 遵守職業安全衛生的程序和優良實驗室操作規範（GLP）
評量設計參考	評量之關鍵面向/能力證明之證據： / 正確的解釋客戶要求、測試方法以及流程 / 依照企業流程安全地架設及關閉儀器 / 檢查儀器的校正和合格的狀態 / 指出並計算不確定性的可能來源 / 適當的準備規格和樣品 / 選擇與最優化程序和設備的設置，以適應樣品/測試要求，譬如選擇波長最大值的和燃燒器的位置 / 操作設備，以獲得有效和可靠的數據 / 為非慣用的樣品在流程上做調整 / 識別非典型之資料/結果 / 解決常見的分析流程和設備問題 / 應用理論知識來分析數據，並做相關的結論 / 記錄和報告資料/結果 / 維持樣品和文件的安全、整體性，以及可追溯性 / 遵守職業安全衛生的程序和優良實驗室操作規範（GLP） / 評量所需情境與特定資源： / 標準實驗室配備適當的光譜儀，實驗室試劑和設備 / 標準作業程序和測試方法 / 評量方法： / 檢查受評者測試的數據/結果以確保正確性、穩定性，及符合時間要求 / 檢視由受評者完成的測試紀錄和工作文件 / 來自同事和主管的回饋 / 觀察受評者應用各種光譜分析技巧 / 以口頭或書面詢問化學原理和概念、光譜技巧，以及企業流程
說明與補充事項	【註1】常規光譜分析技巧： / 紫外線-可見(UV-VIS) / 紅外線，包括傅立葉(Fourier)轉換紅外線和近紅外線 / 原子吸收光譜(AAS) / 螢光 / 火焰發射光譜法 / 【註2】準備樣品： / 識別與樣品和/或分析化學品有關的任何危害 / 磨削、研磨、製備光盤、灰化、溶解、回流、萃取、過濾、蒸發、沉澱、離心、乾燥和洗滌 / 測定，並除去任何污染物、雜質或干擾物質 / 【註3】測試： / 原料控管，加工過程中原料和成品（如石油，食品，採礦業和製造業） / 在空氣、水、土壤和植被環境監測污染物 / 法醫鑑識檢驗 / 治療藥物分析 / 診斷病理學測試 / 酶的活性測定 / 常規化學分析物，如澱粉、葡萄糖、DNA和治療性降解產物 / 疑難排除流程 / 【註4】標準、規範、程序和/或企業要求： / 校準和維護計畫 / 清潔、衛生和個人衛生的要求 / 維護資料品質之流程 / 企業的程序，標準操作程序和操作手冊 / 企業的記錄和報告流程 / 設備啟動，運行和關閉流程 / 實體防護標準和設施類型指南 / 事故和意外/傷害報告 / 物質安全資料表(MSDS) / 材料，生產和產品規格 / 計量法規和準則 / GLP原則 / 生產和實驗時間表 / 品質手冊，設備和程序手冊 / 品質系統和持續改進流程 / 設備、材料或產品的安全要求 / 採樣程序（標籤、製備、儲存、運輸和拋棄） / 圖表、工作流程和實驗室佈局安排 / 法定和企業之職業安全衛生要求 / 庫存紀錄和庫存 / 測試程序（驗證和授權） / 廢棄物最小化、控制、處理和拋棄程序 / 【註5】危害： / 觸電 / 輻射(UV) / 生物危害： / 與土壤、空氣、水、血液和血液製品，以及人類或動物組織和流體有關的微生物有機體和媒介 / 黴菌毒素 / 酸（如硫酸和硝酸） / 有害物質（如重金屬和農藥） / 碳氫化合物（如酚，苯，甲苯和複雜混合物） / 破裂的離心管和移液管滲出的氣膠 / 銳器和破碎的玻璃器皿 / 易燃液體和氣體 / 壓力下的流體，如乙炔在原子吸收光譜（AAS） / 火源 / 高溫灰化 / 干擾或服務中斷 / 【註6】危害處理： / 物質安全資料表的使用 / 標記樣品、試劑等分樣品和有害物質的標記 / 使用個人防護用品，如手套、防護眼鏡和工作服 / 使用通風櫥，直接抽取蒸汽和廢氣 / 使用合適的設備，如生物危害容器，層流櫃，I類，II和III生物危害櫃 / 使用類PCII，PCIII和PCIV物理防護實驗室 / 處理按照標籤、物質安全資料表和製造商的說明所有有害物質和設備以及存儲 / 【註7】常見分析流程和儀器問題： / 髒污或受污染的樣品管 / 不適當的波長選擇 / 干擾或複合物質問題 / 不完整的分析物的原子化 / 訊號解析度不佳 / 靈敏度不佳 / 需要稀釋樣品