職能單元代碼	SMS3R0519
職能單元名稱	準備標準化流程及使用溶液
領域類別	科學、技術、工程、數學/數學及科學
職能單元級別	3
工作任務與行為指標	準備溶液【註1】 / 選擇適當的程序來準備溶液 / 選擇器材【註2】、材料、及指定純度的溶媒 / 測量適當數量的試劑來準備溶液，並記錄數據 / 選擇與組合指定的實驗器材及適當的玻璃器皿等級 / 執行稀釋的工作 / 準備溶液以達到特定濃度的同質混合溶液 / 標示及儲存溶液以維持特性及穩定度 / 標準化及使用容積溶液 / 組合適當的實驗器材 / 執行所需的一連串稀釋 / 將溶液標準化以達到指定的範圍及精密度 / 標示及儲存溶液以維持特性及穩定度 / 使用標準容積的溶液來決定未知溶液的濃度 / 計算及記錄數據 / 計算指定的濃度 / 如果資料有被修改過，使用認可的程序 / 必要時依照公司的程序估計及記錄測量的不確定度 / 根據實驗室程序及報告結果記錄所有相關的細節 / 使用適當的單位報告濃度 / 監控實驗室溶液的品質 / 檢查溶液是否有可見的敗壞及到期日【註3】 / 重新標準化或丟棄過期或敗壞的溶液 / 根據實驗室程序記錄細節及標示溶液 / 維持安全的工作環境 / 使用已建立的安全工作常規【註4】及個人的保護裝備以確保個人與其他實驗室人員的安全 / 使用適當的技術清理濺出的液體，以保護員工、工作區域與環境 / 使垃圾的製造與環境的影響最小化 / 確保安全的收集實驗室及有害廢棄物【註5】，以便後續的處置 / 根據規定儲存器材與試劑
職能內涵 / (K=knowledge知識)	溶液的術語，關於酸、鹼、緩衝、氧化還原反應以及錯離子滴定反應的化學知識 / 度量衡學的概念 / 玻璃器皿的等級、試劑，及它們的用法 / 標準化所用到的反應，及所期待的特性 / 企業溝通及報告程序 / 職業安全衛生相關規定與程序，包括使用腐蝕性原料 / 相關的健康、安全以及環境要求
職能內涵 / (S=skills技能)	解釋及遵守企業的標準作業程序【註6】 / 使用指示劑及圖解方法決定當量點 / 對於滴定的化學反應使用各種計算方法，包括適當的單位、不準確度、平衡方程式、溶液的濃度等 / 使用儀器和試劑來準備標準溶液，例如天平和容積玻璃器皿 / 選擇及使用一級和二級標準及指示劑 / 對溶液的性能執行品質保證檢查 / 執行滴定 / 辨認不在可接受範圍的控制結果 / 解釋並使用安全須知，例如由物質安全資料表(MSDS)所提供的資料，並遵守相關安全程序
評量設計參考	評量之關鍵面向/能力證明之證據： / 使用天平和容積玻璃器皿 / 選擇及使用主要及次要的標準 / 選擇及使用指示劑 / 對溶液的性能執行品質保證檢查 / 依照實驗室流程及所需的準確度及精確性,在指定的時間內執行滴定 / 在滴定的化學反應下計算溶液的濃度 / 辨認不在可接受範圍的控制結果 / 在企業標準下記錄結果 / 根據企業流程標示及儲存溶液 / 解釋及遵守企業的標準作業程序 / 解釋並使用安全須知,例如由物質安全資料表(MSDS)所提供的資料,並遵守相關安全程序 / 評量所需情境與特定資源： / 配備適當容積器材的標準實驗室 / 實驗室試劑及器材 / 標準作業程序及測試方法 / 評量方法： / 檢查和測試由受評者準備的溶液. / 檢閱由受評者完成的紀錄及工作文件 / 來自同事和主管的回饋. / 觀察受評者準備、標準化及使用各種溶液 / 口頭或書面的詢問
說明與補充事項	【註1】溶液： / 含強/弱酸或鹼的溶液 / 氧化/還原劑 / 用以執行錯離子還原或沉澱滴定法的溶液 / 細胞、組織、酵素、緩衝溶液、及抗體的染劑 / 為維持等滲壓的稀釋液 / 有機溶液及組織固定劑 / 【註2】器材： / 天平 / 移液管、滴定管、容積玻璃器皿及測量瓶 / 乾燥器和介質過濾器 / 烤箱及高溫爐 / 溶液、指示劑、一級和二級標準 / 用以決定當量點的自動滴定器、酸鹼計、其他計量器和電極，以及平板和分析天平 / 電磁攪拌器及加熱器和水鍋 / 【註3】檢查溶液的可用性： / 檢查染劑的樣本是否有正確的反應 / 執行酸鹼度檢查 / 確認酵素的活動 / 檢查紅血球懸浮體的溶血作用 / 酚樹酯溶液的氧化鐵 / 生理食鹽水的等滲性 / 【註4】安全工作規範： / 使用物質安全資料表 / 使用個人保護設備，例如手套、安全護目鏡、面罩、工作罩和工作袍 / 使用生物危害垃圾桶、層流櫃和煙罩 / 正確的標籤試劑和危險物品 / 根據標籤、物質安全資料表、製造商的說明書，以及企業的流程和規範來處理和儲存危險物品和器材 / 定期的清理及淨化器材和工作環境 / 【註5】危害： / 化學藥品，例如強酸和強鹼和玷汙物 / 尖銳的物品和破碎的玻璃器皿 / 燃燒器、熱盤、烤箱及高溫爐 / 【6】標準、法規、程序和/或企業要求 / 校準及維護的時間表 / 企業記錄及報告的流程 / 儀器使用手冊 / 儀器之啟動、操作及關機程序 / MSDS及安全程序 / 材料生產及產品規格 / 測量規範及守則 / 優良實驗室操作規範(GLP)的原則 / 生產及實驗時間表 / 品管手冊 / 標準作業程序 / 垃圾減量及安全丟棄程序