職能單元代碼	SMS4R0514
職能單元名稱	維護實驗室儀器和設備
領域類別	科學、技術、工程、數學/數學及科學
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	執行儀器和設備【註1】檢查 / 按照企業和生產商的程序進行使用前/後的檢查 / 識別故障或不安全的零件和設備 / 解決基本的故障或報告需要之基本維修【註2】和/或修理的情形 / 根據企業需求完成儀器/設備紀錄簿 / 安全地執行例行性維修 / 確定維修程序，記錄和安全之要求【註3】 / 依照操作需求，規劃/調整維護行程 / 確認及更換或維修損壞/磨損/耗盡的零件或項目 / 使用推薦的清潔劑和技術清潔設備和儀器 / 根據企業/廠商規定儲存儀器/設備 / 依照企業流程更新維修紀錄 / 依需要安排訂購耗材存貨及設備零件 / 執行校準/認證檢查 / 根據企業/廠商流程操作儀器/設備 / 使用指定的標準和/或程序【註4】檢查校正/認證 / 正確與清晰的紀錄所有校正/合格數據 / 記錄校正狀態,並報告在校正範圍外的儀器/設備 / 隔離在校正範圍外的項目 / 適當地安排儀器保養 / 評估儀器維修狀況，並判定維修/保養是否可行及其經濟效益 / 依企業流程聯絡及安排由經認證的保養代理商或其他適當人員，進行器材的維修/保養
職能內涵 / (K=knowledge知識)	在日常工作中使用的設備/儀器的操作原理 / 設備/儀器故障及修理的常見原因 / 設備/儀儀器的常見錯誤 / 定期校正檢查的角色和重要性 / 設備維護之行程和流程 / 職業健康安全危害【註5】和控制措施 / 企業的溝通和報告程序
職能內涵 / (S=skills技能)	執行日常維護 / 確定設備/儀器的項目是否處於正確的工作狀態 / 指出並改正基本故障 / 確認必須給專業人員保養及維修的需要 / 執行校正狀態/合格檢查 / 遵守相關職業安全衛生的規定 / 遵守企業紀錄與報告流程
評量設計參考	評量之關鍵面向/能力證明之證據： / 安全地進行日常維護 / 確定設備/儀器的項目是否處於正確的工作狀態 / 指出並改正基本故障 / 判定必須給專業人員保養及維修的需要 / 執行校準狀態/合格檢查【註6】 / 根據所需的準確度和精密度獲得儀器 / 設備讀數 / 遵守相關職業安全衛生的規定 / 遵守企業之記錄與報告流程 / 評量所需情境與特定資源： / 配備適當設備與校正標準的實驗室 / 標準作業程序，校準和維護行程和程序 / 評量方法： / 評量由受評者填寫的維修紀錄和設備/儀器工作日誌 / 觀察受評者執行保養和校正/合格檢查及例行維修 / 來自同儕及主管的回饋 / 以口頭或書面地詢問基本知識
說明與補充事項	【註1】實驗室儀器和設備： / 天平 / 密度瓶、移液管、滴定管、容積玻璃器皿 / 溫度計、熔點儀、水浴和恆溫箱 / 光學顯微鏡、折光儀和旋光儀 / 電導率儀和pH計 / 離子選擇性電極 / 高壓滅菌器 / 混合和分離設備，如離心機、沉沙槽、分離器和混合器 / 噪音計和測風計 / 壓力表、扭力測試儀、稱重傳感器、應變計和張力計 / 解體設備、透度計、硬度測試儀器、粘度計、土壤密實度和分級設備 / 色度計和光譜儀 / 色譜儀器和電化學設備 / 細胞分析儀及細胞計數器 / 馬達、水泵和發電機 / 【註2】基本維修： / 更換保險絲和試劑和耗材 / 清潔和更換電池，手電筒和燃燒器 / 安裝，空調和取消對氣相色譜儀柱（包裝和毛細管）和液相色譜（柱和保護柱） / 更換試樣注射口套圈 / 連接天然氣供應 / 保持注射器/ 注塑設備 / 優化噴霧器 / 更換燈泡 / 零件的重新調整 / 更換軟管和皮帶 / 更換或加滿油，潤滑油和冷卻液 / 包含簡單數位萬用表的基本電器檢查 / 【註3】安全程序： / 使用個人保護設備，例如耳罩、手套、安全護目鏡、工作罩和安全靴 / 根據標籤、物質安全資料表(MSDS)、製造商的指示以及企業的流程和規範，以處理和儲存危險物品和器材 / 遵守適當的人工處理程序 / 定期的清理器材和工作環境 / 機器防護 / 標牌、障礙和運作隔離標籤 / 斷電上鎖/掛籤程序 / 【註4】標準、規範、程序和/或企業要求 / 校準和維護流程 / 企業之記錄和報告程序 / 設備手冊和保證，供應商目錄和指南 / 設備開機、操作及關機流程 / 材料安全數據表（MSDS） / 材料、生產和產品規格 / 國家之環保措施 / 優良實驗室操作規範(GLP) / 生產和實驗室流程 / 品質手冊 / 標準作業程序 / 【註5】危害： / 電擊 / 化學物質，如酸和清潔劑 / 壓力下的流體，如蒸汽和工業用氣體 / 尖銳物品，如碎玻璃器皿 / 熱源，如燃燒器、烤箱和火爐 / 超重設備的人工處理 / 與移動設備相關的壓碎、糾纏和割傷 / 【註6】校準狀態/合格檢查： / 一對的電池(雙光束儀器) / 檢查單色波長和光度準確度 / 檢查基線平直度和雜散光 / 對電極性能檢查 / 檢查靈敏度 / 注射/使用標準混合物 / 與製造商的規格/色譜對比 / 使用標準的質量和解決方案 / 使用校準溫度計和玻璃製品以評估儀器/零件性能